2-қосымша

медициналық техниканы сатып алу туралы өтінішке

Пішін

«Келісілді»

жетекші ________________________

(өтініш берушінің аты-жөні)

________________________________

(ТОЛЫҚ АТЫ.)

________________________________

(қолы)

________________________________

(күн)

Сатып алынатын тауарларға МТ

техникалық ерекшелігі

Сатып алынатын тауарларға (МТ) қойылатын талаптар

| № р/н | Критерийлер | Сипаттамасы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (үлгісін, өндірушінің атауын, елін көрсете отырып, медициналық мақсаттағы бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Жаңа туған нәрестелерге арналған инкубатор |  |  |  |
| 2 | Өлшеу құралдарына қатысты МТ атауы (моделін, өндірушінің атауын, елін көрсете отырып) |  |  |  |  |
| 3 | Қаптамаға қойылатын талаптар | № р/н | Медициналық техникаға арналған құрамдас бөліктің атауы (медициналық мақсаттағы бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Медициналық техникаға арналған құрамдас бөліктің үлгісі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсетеді) |
|  |  | Негізгі компоненттер |  |  |  |
|  |  | 1 | Негізгі блок | Инкубатор сәбилердің өмір сүруі үшін қауіпсіз, бақыланатын кеңістікті қамтамасыз етуге арналған. Инкубатор тамаша температураны, сондай-ақ оттегінің, ылғалдылықтың және жарықтың тамаша концентрациясын қамтамасыз ету үшін реттеуге болатын ортаны қамтамасыз етеді. Құрылғының айрықша ерекшеліктері * Температураны бақылаудың интеллектуалды технологиясы: температураны бақылаудың екі режимі, ауа температурасы және тері температурасы; * Жаңа туған нәрестелер үшін беткі және қуыс ішіндегі дене температурасының датчиктерін қолдайды. * Серво ылғалдылығын 95% - дан кем емес, ылғалдылықты бақылау дәлдігі ±5% - дан кем емес етіп орнатуға болады. * Қосымша оттегі беру сервосы. * Екі-бір Дизайн: инкубатор және бақылау жүйесі. * Қосымша ендірілген электронды таразылар, салмақты өлшеу диапазоны кемінде 300 - 8000 г-нан аспайды, қателік шегі кемінде ± 10 г құрайды және салмақ трендінің кестесін кемінде 7 күнде сақтауға болады * Жаңа туған нәрестелердің апноэын анықтау функциясының болуы және жаңа туған нәрестелерге тұншығу қаупін уақытында болдырмауға көмектесу үшін оятуды автоматты түрде бастай алатын тұншығудан ояту функциясы (міндетті емес). * Дисплей экранын солға және оңға жылжытуға, сондай-ақ жоғары және төмен еңкейтуге болады, бұл медициналық қызметкерлерге бақылау және жұмыс істеу үшін ыңғайлы. * Төсек оңай бөлшектеледі және орнатылады, бұл медицина қызметкерлеріне жүктемені айтарлықтай азайтады, тазалау мен дезинфекцияны Мұқият етеді, айқаспалы инфекция қаупін азайтады. * Төсекті электрлік көтеру және түсіру функциясы, сондай-ақ аяқ педальы мен сенсорлық экранды екі рет реттеу мүмкіндігі бар. * Кереуеттің электрлік көтерілуі, кереуеттің электрлік көлбеуі. Сенсорлық экранмен басқарылатын кереуеттің электрлік көлбеу функциясы тұтқаны физикалық реттеудің қажеті жоқ, бұл уақыт пен күш-жігерді үнемдейді. * Үнсіз демпферлік есік, есікті ашқан кезде ұстаудың қажеті жоқ. * Баланың сырғып кетуіне жол бермеу және оның қауіпсіздігін қорғау үшін матрастың айналасында қорғаныс қоршаулары болуы керек. * Ылғалдандыруға арналған интуитивті және мөлдір су ыдысы, су деңгейі бір қарағанда айқын, бұл құрғақ күйіп кетудің алдын алады. - Джошуа ... - су қоймасы ... * ылғалдандыруға арналған интуитивті және мөлдір су ыдысы. Gorenje. Су ыдысы ppsu материалынан жасалған, ол жоғары температураға 134 ° - тан төмен емес және инфекцияның алдын алу үшін жоғары қысымды дезинфекциялауға төзімді. * Мониторингтелетін параметрлер бойынша дабыл сигнализациясының болуы штаттан тыс жағдайлардың салдарын барынша азайтады. * Үлкен қаріпті дисплей интерфейсін қолдау, алыстан бақылау үшін дәрігерлерге ыңғайлы • Рентгендік науаның болуы және 1 қораптан аспауы тиіс. • Жұмыс шуы: кем дегенде ≤45дб Аппараттың айрықша техникалық параметрлері Дисплей: кем дегенде 12,1 дюйм TFT сенсорлық Өлшемі: 1130 мм × 680 мм × 1600 мм артық емес Салмағы: 93 кг артық емес Матрастың өлшемі: 622 мм×396 ММ×20 мм артық емес Тежегіші бар 4 дөңгелектің болуы * Температураны бақылау режимі: ауа режимі және балалар режимі. * Температураны бақылау диапазоны: - Балалар режимінде: 35 ℃-37,5 ℃аспайды - Әуе режимінде: 25℃-39℃аспайды. * 37°C-тан асатын температураны орнату үшін дисплейдің алдыңғы корпусының пернетақтасында ">37°C " элементін басып, содан кейін "enter" пернесін басу арқылы интерфейс қалқымалы терезесіндегі әрекетті растау керек . * Ауа ағынының жылдамдығы ≤0,1 м / с. * Ылғалдылық параметрінің диапазоны: кем дегенде 30% ¡95%. * Резервуардың максималды сыйымдылығы 1 литрден аспайды. * Толық су ыдысымен жұмыс уақыты >12 сағат. * Оттегі концентрациясын бақылау диапазоны: 21% -60% емес, қателік ±5% - дан кем емес. Оттегі концентрациясын өлшеу диапазоны: кем дегенде 10% -100%, қателік ±2% емес. • Өлшеу диапазоны: 300-8000 г аспайды, өлшеу қателігі: ±10 Г кем емес. * SpO2, ECG, RESP, NIBP, HR, EtCO2 мониторингі мүмкін. ЭКГ X0,25, X0,5, X1, X2, Автоматты күшейтуді таңдау Сканерлеу жылдамдығы: 6,25, 12,5, 25, 50 мм/с емес Жүрек соғу жиілігі: 15 - тен аспайды-минутына 350-ден кем емес Аритмия талдауы және st сегментін талдау. SPO2 Өлшеу диапазоны 1% - дан 100% - ға дейін, Жаңа туған нәрестелер үшін 70% - дан 100% - ға дейін ±3% - дан аспайды. Тыныс алу Өлшеу диапазоны: 6-150 айн / мин аспайды, дәлдігі: ±1 айн / мин. Апноэ дабыл уақыты: орнату диапазоны 10-30 с-тан кем емес, 5 С қадам. НИАД Систолалық қысым: кем дегенде 40-135 мм сын. бағ. ст. Диастолалық қысым: кем дегенде 10-100 мм сын. бағ. ст. Орташа қан қысымы: кем дегенде 20-110 мм сын. бағ. ст. ±5 мм сын.бағ. дәлдікпен. ст. Статикалық қысымды өлшеу диапазоны мен дәлдігі: 0 ~ 150 мм сын. бағ.ст., ±3 мм сын. бағ.ст. Кернеуден қорғау және қате: 150 мм сын.бағ. емес.ст., қате ± 3 мм сын.бағ. емес.ст. ETCO2 (міндетті емес) Өлшеу диапазоны: 0-150 мм сын.бағ. аспайды.ст. Тыныс алу жиілігі: 0-150 тыныс/мин аспайды. Электрлік көтеру биіктігі: 0-200 мм-ден аспайды. Кереуеттің көлбеу бұрышы: -12°¡+12° Батареямен кемінде 2 сағат үздіксіз жұмыс істеу. Интерфейс Айнымалы ток қуатын тұтыну Үш қосалқы қуат шығысы USB порты Portrj45 | 1 дана |
|  |  | Қосымша компоненттер: |  |  |  |
|  |  | 1 | Көпфункционалды модуль | Мониторингке арналған көпфункционалды қосылатын модульдің болуы (конфигурация: Masimo SpO2, 3 қорғасындағы ЭКГ, NIAD (NIBP), etco2 үшін резервтік қосқыш) | 1 дана |
|  |  | 2 | Баспа қағазы | Басып шығаруға арналған қағаз 50мм*20м артық емес | 1 дана |
|  |  | 3 | Оттегі серво басқару жинағы (2 O2 сенсорды қамтиды) | Оттегі сенсорының басқару модулі | 1 жинақ |
|  |  | 4 | Таразы | Өлшеуге арналған таразы 300 ден 8000 грамға дейін | 1 дана |
|  |  | 5 | ЭКГ ұзартқыш кабелі | 12 істікшелі 3 Neo (IEC)ЭКГ ұзартқыш кабелі | 1 дана |
|  |  | 6 | Электродтар | Жаңа туған нәрестелерге арналған электродтар (12 дана/пакет.) | 1 қаптама |
|  |  | 7 | Жаңа туған нәрестелерге арналған қайта пайдалануға болатын SpO2 сенсоры | Masimo/LNCS YI-ден Y типті қайта пайдалануға болатын SpO2 сенсоры / ұзындығы=1м 12 істікшелі Massimo ұзартқыш кабелі / ұзындығы=3м, Masimo-дан Y типті SpO2 сенсорына арналған силикон қабығы (қайта пайдалануға болатын) | 1 жинақ |
|  |  | 8 | НИАД кабелі | НИАД түтігі (NIBP), неонатальды, ақ, ұзындығы 2 метр | 1 дана |
|  |  | 9 | Жаңа туған нәрестелерге арналған НИАД манжеті | Бір қабатты манжет Neo 1 # (3 ~ 6 см) -1 Ст, Neo 2 # (4 ~ 8 см) – 1 ст, Neo 3 # (6 ~ 11 см) – 1 ст, Neo 4 # (7 ~ 13 см) - 1 ст | 1 қаптама |
|  |  | 10 | Жаңа туған нәрестелерге арналған температура сенсоры | 2 істікшелі NEO тері температурасы сенсоры (10K) / қайта пайдалануға болады | 1 дана |
|  |  | 11 | Пайдаланушы нұсқаулығы. | Пайдаланушы нұсқаулығы. | 1 дана |
|  |  | 12 | Қуат кабелі | Қуат кабелі | 1 дана |
|  |  | Шығын материалдары және тозу жинақтары: |  |  |  |
|  |  | Керек-жарақтар: |  |  |  |
| 4 | Жұмыс жағдайына қойылатын талаптар | Қуат кернеуі 220 вольт, қуат жиілігі 50/60 Гц. Тұрақты және үздіксіз электрмен жабдықтау болмаған жағдайда медициналық техниканың/бұйымның тұтынылатын қуатына байланысты кернеуді тұрақтандыру функциясы бар үздіксіз қоректендіру көздерін орнату қажет. Ұсынылатын бөлме температурасының диапазоны: 20°C -30 С C. салыстырмалы ылғалдылық 10-95% құрайды. |  |  |  |
| 5 | Медициналық жабдықты жеткізу шарттары (INCOTERMS 2010 сәйкес) | DDP баратын жері: СҚО, Уәлиханов ауданы, Кішкенекөл ауылы, С. Маликов көшесі, 100 |  |  |  |
| 6 | Медициналық құрал-жабдықтарды жеткізу уақыты және орналасқан жері | Шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 45 күннен аспайды Мекен-жайы: Солтүстік Қазақстан облысы, Уәлиханов ауданы, Кішкенекол а., С.Маликов к-сі, 100 |  |  |  |
| 7 | Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы қызмет көрсету орталықтарының немесе үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтиды: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; - осы медициналық техникаға тән жұмыстар; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар |  |  |  |
| 8 | Қатысты қызметтерге қойылатын талаптар | Әрбір тауар жинағы мазмұны қазақ немесе орыс тілдеріне аударылған техникалық-пайдалану құжаттамаларымен бірге жеткізіледі. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізу көлемі тауарлардың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып және осы кестенің әрбір позициясы (жиынтығы немесе жабдық бірлігі) үшін бөлек бүкіл конфигурациямен сипатталады. Техникалық спецификацияда басқаша көрсетілмесе, қосымша адаптерсіз немесе трансформаторсыз 220 вольтты электрмен жабдықтау. Тұтынушы орнатқан жабдықтың бағдарламалық жасақтамасымен үйлесімді құралдармен қамтамасыз етілген бағдарламалық қамтамасыз ету. Жеткізуші білікті мамандардың тауарларды жеткізуге қолдау көрсетеді. Тауарды жеткізу кезінде Жеткізуші тұтынушыға тауардың бағдарламалық құралына қол жеткізу үшін барлық қызмет көрсету кодтарын береді.Өлшем құралдарына жататын тауарлар Қазақстан Республикасының өлшем құралдарының тізіліміне енгізілуге ​​тиіс. Жабдықты орнатуға дейін 40 (қырық) күнтізбелік күннен кешіктірмей Жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті орнату алдындағы талаптарды Жабдықтаушы Тапсырыс берушіге хабарлайды. Сыртқы өлшемдер бойынша стандартты есік саңылауларынан (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) өтетін үй-жайларды орнату алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын қажет етпейтін үлкен жабдық. Жұмыс орнына жеткізу, жабдықты түсіру, орауыштан шығару, орнату, құрылғыларды реттеу және іске қосу, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және компанияның техникалық сипаттамаларына сәйкестігін тексеру (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және т.б.), медициналық мамандарды оқыту (қолданбалы оқыту) және техникалық персонал (растайтын құжатты бере отырып қызмет көрсетудің негізгі деңгейі) Тапсырыс беруші штатта тиісті мамандар болмаған жағдайда, өндірушінің қызметкерлерін тарта отырып, Өнім берушімен жүзеге асырылады. |  |  |  |

Сатып алынатын медициналық бұйымға қойылатын талаптар:

1) Кодекстің ережелеріне және дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттар тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы, құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын жинақтауыштарды сатып алу кезінде – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеу жүзеге асырылады.

Жиынтықтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің сатып алуға хабарландыру немесе шақыру шарттарына сәйкестігі.

Бұл ретте, медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарына асып кетуіне жол беріледі;

3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын, хабарландырудағы немесе сатып алуға шақырудағы бағаны ескере отырып, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен халықаралық патенттелмеген атау және (немесе) сауда атауы (бар болса) бойынша шекті бағаларды асырмау; ;

4) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау болып табылады;

5) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтыну орамасының және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті;

6) медициналық техниканың жаңалығы, оның қолданылмауы және жеткізу кезінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңінде өндіру;

7) өлшем құралдарына жататын медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу болып табылады.

Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады;

8) шарттың талаптарына фармацевтикалық қызметті жеткізу немесе көрсету санын, сапасын және мерзімдерін сақтау жатады.

«СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «Уәлиханов АА»

ШЖҚ КМК Директордын  м.а.									Федотова Л.М.

Приложение 2
к заявке на закуп медицинской техники

Форма

"Согласовано"

Руководитель ____________________
(наименование заявителя)
________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________
(подпись)
________________________________
(дата)

Техническая спецификация

к закупаемым товарам МТ

Требования к закупаемым товарам (МТ)

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром изделий медицинского назначения с указанием образца, наименования производителя, страны) | Инкубатор для новорожденных |  |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике |  | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок |  | Инкубатор предназначен для обеспечения безопасного контролируемого пространства для жизни младенцев. Инкубатор обеспечивает среду, которую можно отрегулировать для обеспечения идеальной температуры, а также идеальной концентрации кислорода, влажности и света. Отличительные особенности аппарата • Интеллектуальная технология контроля температуры: два режима контроля температуры, температура воздуха и температура кожи; • Поддерживает как поверхностные, так и внутриполостные датчики температуры тела для новорожденных. • Влажность сервопривода может быть установлена ​​до не хуже 95%, точность контроля влажности не хуже ±5%. • Дополнительный сервопривод подачи кислорода. • Дизайн «два в одном»: инкубатор и система мониторинга. • Дополнительные встроенные электронные весы, диапазон измерения веса составляет не менее 300- не более 8000 г, погрешность составляет не менее ± 10 г, и можно сохранить график тренда веса за не менее 7 дней • Наличие функции обнаружения апное новорожденных и функция пробуждения от удушья, которая может автоматически запускать пробуждение, чтобы помочь новорожденным вовремя избежать опасности удушья (опционально). • Экран дисплея можно перемещать влево и вправо, а также наклонять вверх и вниз, что удобно медицинскому персоналу для наблюдения и работы. • Кровать легко разбирается и устанавливается, что значительно снижает нагрузку на медперсонал, делает уборку и дезинфекцию более тщательной, снижает риск перекрестного заражения. • Имеет функцию электрического подъема и опускания кровати, а также двойную регулировку ножной педали и сенсорного экрана. • Наличие электрического подъема кровати, электрического наклона кровати. Электрическая функция наклона кровати, управляемая сенсорным экраном, нет необходимости в физической регулировке ручки, что экономит время и усилия. • Бесшумная демпфирующая дверь, не нужно держать при открытии двери. • Вокруг матраса должны быть защитные ограждения, чтобы предотвратить скольжение ребенка и защитить его безопасность. • Интуитивно понятный и прозрачный резервуар для воды для увлажнения, уровень воды ясен с первого взгляда, что предотвращает сухое горение. Резервуар для воды изготовлен из материала PPSU, который устойчив к высокой температуре не хуже 134 ° и дезинфекции под высоким давлением для предотвращения инфекции. • Наличие тревожной сигнализации по мониторируемым параметрам минимизирует последствия нештатных ситуаций. • Поддержка интерфейса дисплея с крупным шрифтом, удобного для врачей, чтобы наблюдать на расстоянии • Наличие рентгеновского лотка и не более 1 ящика. • Рабочий шум: не менее ≤45 дБ Отличительные технические параметры аппарата Дисплей: не менее 12,1 дюйма сенсорный TFT Размер:не более 1130 мм × 680 мм × 1600 мм Вес:не более 93 кг Размер матраса:не более 622мм×396мм×20мм Наличие 4 колеса с тормозом • Режим контроля температуры: воздушный режим и детский режим. • Диапазон контроля температуры: - В детском режиме: не более 35 ℃-37,5 ℃ - В воздушном режиме: не более 25℃-39℃. • Для установки температуры, которая превышает 37°C необходимо нажать на клавиатуре переднего корпуса дисплея пункт «>37°C», а потом подтвердить действие в сплывающем окне интерфейса с помощью нажатия «enter» . • Скорость потока воздуха ≤0,1 м/с. • Диапазон настройки влажности: не менее 30%～95%. • Максимальная емкость резервуара не более 1 л. • Время работы с полным резервуаром воды >12 часов. • Диапазон контроля концентрации кислорода: не уже 21%-60%, погрешность не хуже ±5%. Диапазон измерения концентрации кислорода: не менее 10%-100%, погрешность не уже ±2%. • Диапазон взвешивания: не более 300–8000 г, погрешность измерения: не менее ±10 г. • Возможно мониторировать SpO2, ECG, RESP, NIBP, HR, EtCO2. ЭКГ Выбор усиления X0,25, X0,5, X1, X2, Авто Скорость развертки: не уже 6,25, 12,5, 25, 50 мм/с Диапазон сердечного ритма: не более 15- не менее 350 ударов в минуту Наличие анализа аритмии и анализом сегмента ST. SPO2 Диапазон измерения от 1% до 100%, в диапазоне от 70% до 100% для новорожденных не уже ±3%. Дыхание Диапазон измерения: не более 6-150 об/мин, точность: ±1 об/мин. Время тревоги апноэ: диапазон настройки не хуже 10-30 с, шаг 5 с. НИАД Систолическое давление: не менее 40-135 мм рт. ст. Диастолическое давление: не менее 10-100 мм рт. ст. Среднее артериальное давление: не менее 20-110 мм рт. ст. С точностью до ±5 мм рт. ст. Диапазон и точность измерения статического давления: 0 ~ 150 мм рт.ст., ±3 мм рт.ст. Защита от перенапряжения и ошибка: не уже 150 мм рт.ст., ошибка не уже ± 3 мм рт.ст. ETCO2 (опция) Диапазон измерения: не более 0-150 мм рт.ст. Частота дыхания: не более 0-150 вдохов/мин. Высота электрического подъема: от не более 0-200 мм. Угол наклона кровати: -12°～+12° Непрерывная работа с помощью аккумллятора не менее 2 часа. Интерфейс Потребляемая мощность переменного тока Три вспомогательных выхода питания Порт USB ПортRJ45 | 1 штука |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Многофункциональный модуль |  | Наличие многофункционального вставного модуля для мониторинга (конфигурация: Masimo SpO2, ЭКГ в 3 отведениях, НИАД (NIBP), резервный разъем для EtCO2) | 1 штука |
|  |  | 2 | Бумага для печати |  | Бумага для печати не более 50мм*20м | 1 штука |
|  |  | 3 | Набор сервоуправления кислорада (включает 2 O2 датчика) |  | Модуль управления датчика кислорода | 1 набор |
|  |  | 4 | Весы |  | Весы для взвешивания от 300 до 8000 грамм | 1 штука |
|  |  | 5 | Удлинительный кабель ЭКГ |  | 12-контактный удлинительный кабель ЭКГ на 3 отведении Neo (IEC) | 1 штука |
|  |  | 6 | Электроды |  | Электроды для новорожденных (12 шт./упак.) | 1 упаковка |
|  |  | 7 | Многоразовый датчик SpO2 для новорожденных |  | Многоразовый датчик SpO2 типа Y от Masimo/M-LNCS YI /длина=1м с 12-контактным удлинительным кабелем Masimo /длина=3м, силиконовая оболочка для датчика SpO2 типа Y от Masimo (многоразового использования) | 1 комплект |
|  |  | 8 | Кабель НИАД |  | Трубка для НИАД (NIBP), неонатальная, белого цвета, длина 2 метра | 1 штука |
|  |  | 9 | Манжета НИАД для новорожденных |  | Одноразовая манжета Neo 1 # (3 ~ 6 см) -1 шт, Neo 2 # (4 ~ 8 см) – 1 шт, Neo 3 # (6 ~ 11 см) – 1 шт, Neo 4 # (7 ~ 13 см) – 1 шт | 1 упаковка |
|  |  | 10 | Датчик температуры для новорожденных |  | 2-контактный датчик температуры кожи Neo (10K)/многоразовый | 1 штука |
|  |  | 11 | Руководство пользователя. |  | Руководство пользователя. | 1 штука |
|  |  | 12 | Кабель питания |  | Кабель питания | 1 штука |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | Принадлежности: |  |  |  |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Напряжение питания 220 Вольт, частота питания50/60 Гц. При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия. Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: 20°С -30◦С. Относительная влажность 10-95%. |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | ## DDP пункт назначения: СКО, Уалихановский район, с.Кишкенеколь, ул.С.Маликова, 100 |  |  |  |  |
| 6 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | Не более 45 календарных дней после подписания договора Адрес: СКО, Уалихановский район, с.Кишкенеколь, ул.С.Маликова, 100 |  |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; - специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |
| 8 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |

К закупаемому медицинскому изделию требования:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

7) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.

Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

8) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги условиям договора.

И.о. Директора КГП на ПХВ «Уалихановская РБ»

КГУ "УЗ акимата СКО"                                                                                                                         Федотова Л.М.