2-қосымша

медициналық техниканы сатып алу туралы өтінішке

Пішін

«Келісілді»

жетекші ________________________

(өтініш берушінің аты-жөні)

________________________________

(ТОЛЫҚ АТЫ.)

________________________________

(қолы)

________________________________

(күн)

Сатып алынатын тауарларға МТ

техникалық ерекшелігі

Сатып алынатын тауарларға (МТ) қойылатын талаптар

| № р/н | Критерийлер | Сипаттамасы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (үлгісін, өндірушінің атауын, елін көрсете отырып, медициналық мақсаттағы бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Байланыссыз тонометр |  |  |  |
| 2 | Өлшеу құралдарына қатысты МТ атауы (моделін, өндірушінің атауын, елін көрсете отырып) |  |  |  |  |
| 3 | Қаптамаға қойылатын талаптар | № р/н | Медициналық техникаға арналған құрамдас бөліктің атауы (медициналық мақсаттағы бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Медициналық техникаға арналған құрамдас бөліктің үлгісі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсетеді) |
|  |  | Негізгі компоненттер |  |  |  |
|  |  | 1 | Негізгі блок | Маңдай тірегінің материалы болуы керек: силикон резеңке. Иек тірегі: акрилонитрил бутадиен стирол шайыры болуы керек. Ауа ағынын тексеру түймесі болуы керек. Автоматты режимді таңдау түймесі болуы керек. IOL қатысу түймесі болуы керек («IOL» режимінде) – псевдофакиясы бар емделушілерге дұрыс бағыттау үшін жарық диоды жарықтығын реттеу (IOL РЕЖИМІНДЕГІ ЖШД ЖАРЫҚТЫҒЫН РЕТТЕУ Егер туралау нүктесін ажырату қиын болса, реттеңіз. түймесі арқылы жарық диоды жарықтығы) Пациенттің сәйкестендіру кодын енгізу үшін таңбалар саны: кемінде 13 Құрылғының негізгі корпусын бекітуге арналған тығын. ДК-ге қосылу мүмкіндігі. RS-232C порты, LAN желісі, USB порты. Кірістірілген принтер болуы керек. Энергия үнемдеу режимі. IOP өлшеу диапазоны, кемінде 1-ден 60 мм-ге дейін. (1-30 және 1-60) IOP өлшеу қадамдары 1 және 0,1 мм сын.бағ. Құрылғы мониторында деректерді көрсету мүмкіндігі. IOP мәндерін реттеу үшін пахиметрия деректерін енгізу мүмкіндігі. Линзаның ластануы туралы ескертуі бар өзін-өзі тексеру функциясы. Құрылғының көрсеткіштері атмосфералық қысымға байланысты емес. Түрлі түсті экран. Жұмыс қашықтығы: 11 мм-ден аспайды. Қарашықтардың ең аз диаметрі: 2 мм-ден кем емес Джойстик меңзегіш манипулятор Құрылғының өлшеу шүмегіне қатысты пациенттің жақын және алыс орналасуы туралы түсті сигнал беру. Қорғаныс қалпақшасына арналған қондырма (құрал корпусының бүйірінде орналасқан өлшеуіш терезе қақпағының ұстағышы) Катарактпен ауыратын науқасты өлшеу режимі. Көздің биіктігі белгісі. Автоматты түсіру функциясы. Экран диагоналы: 8,5 дюймден аспайды. Нәтиже үлкен LED экранында көрсетіледі. Джойстикті басқару. Өлшеу жүйесінің сенсорларының саны: кемінде 3 (2 оптикалық және 1 барометрлік). Жұмысты бастамас бұрын ауа ағынын тексеру функциясы - қолжетімділік Екі көздің әрбір жеке өлшемі үшін ауаның оңтайлы мөлшерін есептеуге және беруге арналған бағдарламалық модуль - қолжетімділік Қате көрсеткіші – болуы Сенсор позициясының көрсеткіші (жақын/алыс) – болуы Құрылғы мен көз арасындағы қашықтық тым аз болса, дыбыстық дабыл - бар Өлшеу терезесінің ластануының көрсеткіші – болуы Негізгі тоқтату түймесі - қолжетімділік Қуатты үнемдеу режимі қолжетімді Жұмыс кернеуі, 100-240 В артық емес Қуатты тұтыну, 30-70 ВА артық емес Қуат сипаттамасы: 100-240 В, 50-60 Гц, 30-70 ВА Өлшемдері: 317-341 мм (Ұ) x 521-538 мм (В) x 437-467 мм (H) Салмағы: кем дегенде 14 кг | 1 дана |
|  |  | Қосымша компоненттер: |  |  |  |
|  |  | Шығын материалдары және тозу жинақтары: |  |  |  |
|  |  | Керек-жарақтар: |  |  |  |
| 4 | Жұмыс жағдайына қойылатын талаптар | Бұл құрылғы дәлме-дәл аспап болып табылады және келесі шарттарға сәйкес келетін жерде орнатылады/сақталады: температура 10-40°C, ылғалдылық 30-90%, атмосфералық қысым 700-1060 гПа. |  |  |  |
| 5 | Медициналық жабдықты жеткізу шарттары (INCOTERMS 2010 сәйкес) | DDP баратын жері: СҚО, Уәлиханов ауданы, Кішкенекөл ауылы, С. Маликов көшесі, 100 |  |  |  |
| 6 | Медициналық құрал-жабдықтарды жеткізу уақыты және орналасқан жері | 15 күнтізбелік күн Мекен-жайы: Солтүстік Қазақстан облысы, Уәлиханов ауданы, Кішкенекол а., С.Маликов к-сі, 100 |  |  |  |
| 7 | Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы қызмет көрсету орталықтарының немесе үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтиды: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; - осы медициналық техникаға тән жұмыстар; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар |  |  |  |
| 8 | Қатысты қызметтерге қойылатын талаптар | Әрбір тауар жинағы мазмұны қазақ немесе орыс тілдеріне аударылған техникалық-пайдалану құжаттамаларымен бірге жеткізіледі. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізу көлемі тауарлардың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып және осы кестенің әрбір позициясы (жиынтығы немесе жабдық бірлігі) үшін бөлек бүкіл конфигурациямен сипатталады. Техникалық спецификацияда басқаша көрсетілмесе, қосымша адаптерсіз немесе трансформаторсыз 220 вольтты электрмен жабдықтау. Тұтынушы орнатқан жабдықтың бағдарламалық жасақтамасымен үйлесімді құралдармен қамтамасыз етілген бағдарламалық қамтамасыз ету. Жеткізуші білікті мамандардың тауарларды жеткізуге қолдау көрсетеді. Тауарды жеткізу кезінде Жеткізуші тұтынушыға тауардың бағдарламалық құралына қол жеткізу үшін барлық қызмет көрсету кодтарын береді.Өлшем құралдарына жататын тауарлар Қазақстан Республикасының өлшем құралдарының тізіліміне енгізілуге ​​тиіс. Жабдықты орнатуға дейін 40 (қырық) күнтізбелік күннен кешіктірмей Жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті орнату алдындағы талаптарды Жабдықтаушы Тапсырыс берушіге хабарлайды. Сыртқы өлшемдер бойынша стандартты есік саңылауларынан (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) өтетін үй-жайларды орнату алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын қажет етпейтін үлкен жабдық. Жұмыс орнына жеткізу, жабдықты түсіру, орауыштан шығару, орнату, құрылғыларды реттеу және іске қосу, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және компанияның техникалық сипаттамаларына сәйкестігін тексеру (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және т.б.), медициналық мамандарды оқыту (қолданбалы оқыту) және техникалық персонал (растайтын құжатты бере отырып қызмет көрсетудің негізгі деңгейі) Тапсырыс беруші штатта тиісті мамандар болмаған жағдайда, өндірушінің қызметкерлерін тарта отырып, Өнім берушімен жүзеге асырылады. |  |  |  |

Сатып алынатын медициналық бұйымға қойылатын талаптар:

1) Кодекстің ережелеріне және дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттар тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы, құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын жинақтауыштарды сатып алу кезінде – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеу жүзеге асырылады.

Жиынтықтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің сатып алуға хабарландыру немесе шақыру шарттарына сәйкестігі.

Бұл ретте, медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарына асып кетуіне жол беріледі;

3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын, хабарландырудағы немесе сатып алуға шақырудағы бағаны ескере отырып, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен халықаралық патенттелмеген атау және (немесе) сауда атауы (бар болса) бойынша шекті бағаларды асырмау; ;

4) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау болып табылады;

5) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтыну орамасының және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті;

6) медициналық техниканың жаңалығы, оның қолданылмауы және жеткізу кезінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңінде өндіру;

7) өлшем құралдарына жататын медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу болып табылады.

Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады;

8) шарттың талаптарына фармацевтикалық қызметті жеткізу немесе көрсету санын, сапасын және мерзімдерін сақтау жатады.

«СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «Уәлиханов АА»

ШЖҚ КМК Директордын  м.а.									Федотова Л.М.

Приложение 2
к заявке на закуп медицинской техники

Форма

"Согласовано"

Руководитель ____________________
(наименование заявителя)
________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________
(подпись)
________________________________
(дата)

Техническая спецификация

к закупаемым товарам МТ

Требования к закупаемым товарам (МТ)

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром изделий медицинского назначения с указанием образца, наименования производителя, страны) | Бесконтактный тонометр |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок | Материал упора для лба должен быть: силиконовый каучук. Материал упора для подбородка: должен быть акрилонитрил-бутадиенстироловая смола. Должна быть Кнопка проверки воздушного потока. Должна быть Кнопка выбора автоматического режима. Должна быть Кнопка наличия ИОЛ (В режиме «IOL»)-регулировка яркости светодиода для корректного наведения для пациентов с артифакией. (НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ СВЕТОДИОДА В РЕЖИМЕ ИОЛ В случае, если точка выравнивания трудно различима, отрегулировать яркость светодиода с помощью кнопки) Количество символов для ввода идентификационного кода пациента: не менее 13 Стопор для фиксации основного корпуса прибора. Возможность подключения к ПК. Порт RS-232C, сеть LAN, USB порт. Должен иметь Встроенный принтер. Режим энергосбережения. Диапазон измерения ВГД, не менее от 1 до 60 мм.рт.ст. (1-30 и 1-60) Шаг измерения ВГД 1 и 0,1 мм.рт.ст. Возможность вывода данных на монитор прибора. Возможность введения данных пахиметрии для корректировки значений ВГД. Функция самотеста с предупреждением о загрязнения линз. Показания прибора не зависят от атмосферного давления. Сенсорный цветной экран. Рабочее расстояние: не более 11 мм. Минимальный диаметр зрачка: не менее 2 мм Манипулятор наведения джойстик Цветовая сигнализация о приближенном и отдаленном расположении пациента относительно измерительного сопла прибора. Крепление для защитного колпачка (Держатель колпачка измерительного окна, расположенный в боковой части корпуса прибора) Режим проведения измерения у пациента с катарактой. Метка высоты глаз. Функция автовыстрела. Диагональ экрана: не более 8,5" Результат высветится на большом экране LED. Управление наведением с помощью джойстика. Количество сенсоров измерительной системы: не менее 3 (2 оптических и 1 барометрический). Функция проверки воздушного потока перед началом работы-наличие Программный модуль вычисления и подачи оптимального количество воздуха при каждом индивидуальном измерении обоих глаз-наличие Индикация ошибки-наличие Индикация положения датчика (близко/далеко)-наличие Звуковое оповещение при слишком малом расстоянии между прибором и глазом-наличие Индикация загрязнения измерительного окна-наличие Кнопка стопора основания-наличие Режим энергосбережения наличие Рабочее напряжение, не более 100-240 В Потребляемая мощность, не более 30-70 ВА Характеристика питания: 100-240 В, 50-60 Гц, 30-70 ВА Габариты: 317-341 мм (Д) х 521-538 мм (Ш) х 437-467 мм (В) Вес: не менее 14 кг | 1 штука |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | Принадлежности: |  |  |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Данное устройство является точным прибором, устанавливается/хранится в месте, соответствующем следующим условиям: температура 10-40°C, влажность 30-90%, атмосферное давление 700-1060 гПа. |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | ## DDP пункт назначения: СКО, Уалихановский район, с.Кишкенеколь, ул.С.Маликова, 100 |  |  |  |
| 6 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней Адрес: СКО, Уалихановский район, с.Кишкенеколь, ул.С.Маликова, 100 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; - специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 8 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

К закупаемому медицинскому изделию требования:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

7) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.

Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

8) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги условиям договора.

И.о. Директора КГП на ПХВ «Уалихановская РБ»

КГУ "УЗ акимата СКО"                                                                                                                         Федотова Л.М.